Хабарландыруға 1-қосымша

Техникалық сипаттама

| лот № | Наименование закупаемых товаров | Сатып алынатын тауарлардың атауы | өлшем бірлігі | Саны |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дәрілік жабыны бар коронарлық стент - жүйе, өлшемдері: диаметрі (мм) - 2,25; 2,50; 2,75; 3,00; 3,50; 4,00, ұзындығы (мм) – 9; 14; 19; 24; 29; 33; 36 | Жоғары липофильді цитостатик негізіндегі коронарлық баллонды кеңейтетін дәрілік жабыны бар стент. Мақсаты-коронарлық артерияларды стенттеу үшін. Негізгі функционалдық талаптар, техникалық сипаттамалар: Стент диаметрін таңдау мүмкіндігі 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм. диаметрі 3,0 мм 4,75 мм дейін ісінуі мүмкін. Стент ұзындығының кең ауқымы 9, 14, 19, 24, 29, 33, 36 мм.0,014" өткізгішпен үйлесімді, 5 FR өткізгіш катетермен. Жоғары липофильді цитостатикасы бар дәрілік жабыны сиролимус, зоторалимусқа қарағанда 10 есе жоғары липофильділікке ие. Полилактон қышқылына негізделген дәрілік затты қамтитын биодеградацияланатын жабын. Жабын тек стенттің сыртқы бетінде. дәрілік затының толық бөлінуі және 6-9 ай ішінде полимерлі жабынның бұзылуы. ASTM F562 сәйкес кобальт-хром қорытпасы негізіндегі стент материалы. Арқалықтардың дизайны-гофрленген сақиналар, ұяшықтардың дизайны гибридті-доғалы коннекторлары бар түзу секіргіштер. Қабырға қалыңдығы 84 мкм (SV) (ø2.25,2.50,2.75,3.00 ММ), 88 мкм (MV) (ø 3.50, 4.00 ММ). Стенттің көлденең профилі 0,045 " аспайды. Диаметрі 3 мм 0,045 - тен аспайтын стентке арналған Профильді кесіп өту". Дәрілік заттың құрамы стенттің ұзындығынан кемінде 15,6 мкг / мм. Стенозға стенттің кіріс профилі-0,016-дан аспайды". Диаметрі 2,25-3,00 мм стенттер үшін 16 АТМ; диаметрі 3,5-4,0 мм үшін 14 АТМ.номиналды қысым 8 атм-ден аспайды. Жылдам ауыстырылатын стентті жеткізу жүйесінде екі радиоконтраст белгісі бар. Маркер таспаларының өлшемі 0,5 мм (дистальды), 0,9 мм (проксимальды). Шахтаның жұмыс ұзындығы-142 см-ден аспайды, дистальды шахтаның ұзындығы-27,5 см. Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша мөлшері | дана | 56 |
| 2 | Коронарлық баллонды Катетер өлшемдері: диаметрі (мм) - 1,5; 2,0; 2,5; 2, 75; 3,0; 3,5; 4,0 ұзындығы мм (мм) - 10; 15; 20; 25; 30 мм | Коронарлық шар Катетер 1.Тауардың атауы2.Тауарға қойылатын негізгі талаптар2.1.Тағайындау коронарлық артерияларды кеңейту үшін 2. 2.Негізгі функционалдық талаптар, техникалық сипаттамалар2.2. 1. Өлшемдері: диаметрі (мм) 1,5; 2,0; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 мм ұзындығы (мм) 10; 15; 20; 25; 30 мм2. 2.2.Дистальды шафтаның гидрофильді жабынының болуы2. 2. 3.Диаметрі 3.0 мм катетер үшін 0,035" төмен кроссинг профилінің болуы. 2.2.4.Ішкі диаметрі 0,055"/1,40мм2.2.5 өткізгіш катетерді пайдалану мүмкіндігі. Проксимальды шафттың диаметрі - 2,2 Fr артық емес, дистальды-2,6 FR 2.2.6 артық емес. Катетердің жұмыс ұзындығының болуы 142 см2.2.7.Платина-иридий рентгендік контраст белгілерінің болуы.2.2.8. Цилиндрдің дизайны – диаметрі 1,5 мм үшін екі жапырақты, диаметрі 2,0-3,0 мм үшін үш жапырақты, диаметрі 3,5-4,0 мм үшін төрт жапырақты. 2. 2. 9. Номиналды қысымның кемінде 6 АТМ, алшақтық қысымының кемінде 14 АТМ болуы.2.2.10. Цилиндр материалы-полиамид эластомері.2.2.11. Шар катетерінің дизайны - "rapid exchange"жылдам жеткізу жүйесі. | дана | 46 |
| 3 | ЧТКА үшін қатты шар катетері | Тері астындағы транслюминальды коронарлық ангиопластика (PTA) үшін жылдам ауыстырылатын шар катетері (RX), комплаенссіз. Катетердің дистальды ұшында цилиндр бекітілген біріктірілген шафт жүйесі болуы керек. Шафтта цилиндрді үрлеу/үрлеу үшін бір люмен, ал өткізгішті жылжыту үшін екінші люмен болуы керек. Дизайн-жылдам ауыстыру катетері. Катетердің тиімді ұзындығы - 142 см ± 3 см; шафттың проксимальды бөлігінің дизайны - Гипотүтік; шафттың проксимальды бөлігінің жабыны - PTFE; шафттың проксимальды бөлігінің сыртқы диаметрі - 2,1 F / 0,0274" / 0,70 мм; енгізу тереңдігі белгілерінің орналасуы - 90 см ± 2 см және 100 см ± 2 см; дистальды бөліктің Сыртқы диаметріШафт - 2,6 F / 0,034 "/ 0,86 мм; стенозға кіру профилі-0,018" / 0,46 мм; стеноздың өту профилі - ≤ 0,051"; баллон Материалы-Nylon 12; баллонның икемділік дәрежесі-Комплайенссіз; баллонды төсеу-үш жапырақшалы; Цилиндр конусы - 30 градус; рентгендік контраст белгілері-2 штампталған платина-иридий жолақтары; белгілердің ұзындығы-1 мм; номиналды қысым - барлық өлшемдер үшін 14 атм (1419 кПа); болжамды үзіліс қысымы-2,00-4,00 мм, 18 атм (1824 кПа) цилиндрлер үшін 20 атм (2027 кПа) диаметрі 4,50 мм; өткізгіш катетермен үйлесімділік-барлық өлшемдер үшін 5 F (мин. ішкі диаметрі 0,056" / 1,42 мм); өткізгіш катетермен үйлесімділік - барлық өлшемдер үшін 5F; (өткізгіш катетердің минималды ішкі диаметрі 0,056 " / 1,42 мм); Коронарлық өткізгішпен үйлесімділік - 0,014" / 0,36 мм; гидрофильді жабын-W-ll жабыны цилиндр мен ұшты қоспағанда, катетердің шафтын жабады (ұшынан проксимальды бөлікке дейін 50 см-ге дейін) | дана | 32 |
| 4 | Жедел окклюзияға арналған коронарлық басқарылатын өткізгіш | Жедел окклюзия үшін әмбебап коронарлық өткізгіш Диаметрі: 0,014" (0,3556 мм)аспайды Ұзындығы, см: 180-190 см Негізгі Материал: болуы тот баспайтын болат, Негізгі түрі: "composite core" жасау технологиясы болаттан жасалған бір компонентті және параллель жүретін қайталанатын болат сымдардан жасалған бұралған микро өзек. Айналуды беру 1:1 болуы Өткізгіштің дистальды бөлігін бүгу үшін қажет күшейту 0.5. 0,7 г. Дистальды рентгендік спираль, ұзындығы: 3 см Тот баспайтын болаттан жасалған проксимальды спираль, ұзындығы: 15-25 см Проксимальды спиральды қамту: PTFE болуы Өзектің қайталанатын (ішкі) өрімінің болуы. Ұзарту мүмкіндігі: кем дегенде 300 см Дистальды жабынның нұсқалары: болуы гидрофильді. Қолдау опциялары: болуы стандартты және қосымша Дистальды ұштың нұсқалары: түзу және J болуы Бір операция кезінде бірнеше рет қолдану мүмкіндігі - әртүрлі анатомиялық сипаттамалары бар тамырларға қол жетімділікті қамтамасыз ету, зақымдану аймақтарынан, соның ішінде субтотальды стеноздардан өту, сондай - ақ құралдарды-коронарлық цилиндрлер мен стенттерді жеткізу. Сақтау мерзімі өндіріс сәтінен бастап, ай.: кем дегенде 24 | дана | 40 |
| 5 | Трансфеморальды және трансрадиальды интервенцияға арналған гибридті өткізгіш катетер | Өткізгіш катетердің проксимальды, ортаңғы және дистальды бөліктеріндегі әртүрлі қаттылық. Өлшемдердің болуы: 6, 7, 8, Fr. Атравматикалық ұштың болуы. Сыртқы және ішкі жағынан дистальды ұштың дөңгелектелген шеттері. Бүйірлік тесіктердің болуы, қысқартылған ұштардың болуы. PTFE ішкі қабатының материалы. Үлкен ішкі люмен: 6fr катетері үшін-кемінде 0,071" (1,80 мм), 7fr катетері үшін - кемінде 0,081"(2.05 мм), 8fr катетері үшін - кемінде 0,090" (2.28 мм), ұзындығы 100 см. жақсартылған бейнелеу. | дана | 40 |
| 6 | Ангиографиялық өткізгіш | Нитинолдан жасалған ангиографиялық өткізгіш, өлшемі 0,035". Өткізгіштің бүкіл ұзындығы бойынша полиэфирлі шайырлы гидрофильді жабын. Қаптаманың қалыңдығы 0,16 мм ± 0,05 мм. конустық бөліктің ұзындығы 12 см, ұшының ұзындығы 3 см. ұшының пішіні: түзу, бұрышта қисық, J-тәрізді (иілу радиусына байланысты үш конфигурация). Өткізгіштің ұзындығы 50, 80, 150, 180, 200, 220, 260, 300 қараңыз | дана | 14 |
| 7 | Диагностикалық ангиографиялық катетерлер | Ангиографиялық катетерлер Ұзындығы 100; 110 см. диаметрі кемінде 4,2 F; 5f; 6F.JL, JR, AL, AR, im, MP, Tiger және Mitsudo және Pigtail ангиографиясына арналған пішіндер. Катетер материалы: сыртқы қабат-полиамидпен қапталған полиуретан; ортаңғы қабат-Қос металл арматура, ішкі қабат - полиуретан. Дистальды ұшы арматурасыз полиуретаннан жасалған. Диаметрі 0.038-ден аспайтын өткізгіштермен үйлесімділік". Катетердің сыртқы диаметрі 4,2 F 0,040" (1,03 мм) аспайтын ішкі люмен. Катетердің сыртқы диаметрі 5,2 F 0,050" (1,27 мм) аспайтын ішкі люмен. 6F катетердің сыртқы диаметрі 0,051" (1,3 мм) аспайтын ішкі люмен. Сыртқы диаметрі 4,2 F катетер үшін максималды қысым 1050 psi-ден аспайды. Сыртқы диаметрі 5,2 А және 6А катетер үшін максималды қысым 1200 psi-ден аспайды. Қаптама - жеке стерильді. | дана | 216 |
| 8 | Ангиография/коронарография процедуралық жинағы (KCA014) | 1 дана.-қорғаныс жабыны: үстелге 137х150см. жабынның жалпы мөлшері 150 ± 2см-ден 137 ± 2см-ге дейін.жабын тоқыма емес матаның екі қабатынан тұрады.Көлемі 150 ± 2см-ден 137 ± 2см-ге дейінгі негізгі қабат медициналық дәрежедегі гофрленген полиэтилен, тығыздығы м2-ге 55 грамм.SMS тоқыма емес материалдан жасалған 150 ± 2 см-ден 61 ± 1 см-ге дейінгі орталық қабат. Қаптаманың төменгі жағында 137х150см Table Cover белгісі бар. 1 дана-бір реттік Парақ 280 х 330 см.ангиографиялық Парақ бір реттік, өлшемі 330 см-ден 280 см-ге дейін. екі радиалды кіру тесігі бар және екі феморальды кіру тесігі бар Парақ. Жабын тоқыма емес матаның үш түрінен жасалған: SMS тоқыма емес матаның тығыздығы м2 үшін 43 грамм, гидрофильді тоқыма емес матаның тығыздығы м2 үшін 106 грамм, медициналық дәрежедегі перфорацияланған полиэтилен. Парақтың жалпы ені 280 см ± 5 см, ұзындығы 330 см ± 5 см. парақтың орталық бөлігі SMS тоқыма емес матадан және гидрофильді тоқыма емес матадан жасалған. Гидрофильді тоқыма емес мата парақтың жоғарғы бөлігінің 27 см-ден төмен орналасқан, ұзындығы 150 см және ені 140 см, сонымен қатар радиалды және феморальды артерияларға қол жетімді тесіктер бар. Медициналық желімнің мөлдір жабысқақ жолақтары бар барлық төрт тесік. Радиалды қол жеткізу саңылауының өлшемі 15 см-ден 19 см-ге дейін, сопақша пішінді саңылауы бар, диаметрі 6,2 см. сопақ саңылаулары бар 15х19 см феморальды қол жеткізу саңылауының өлшемі 10х7 см. Парақтың екі жағында ұзындығы 330 см ± 5 см және ені 70 см ± 5 см болатын медициналық дәрежедегі перфорацияланған полиэтилен жиектері бар. парақтың құрылымын қорғау және тұрақты беріктігін қамтамасыз ету үшін полиэтилен жиектері термиялық желімдеу және дәнекерлеу процедурасымен біріктірілген. 2 дана. - бір реттік сүлгі 32х365 см. сүлгі Ұзындығы 36 см және ені 36 см болатын целлюлозадан жасалған. 1 дана. - тостаған 250мл. тостаған медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, латекс жоқ, поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі 100 ± 1.5 мм, жалпы биіктігі 75 ± 1.5 мм. жоғарғы шекараның биіктігі 5± 1.5 мм. Түсі көк, қызыл, клиенттің қалауы бойынша Мөлдір. 2 дана. - 60 мл тостаған. тостаған медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған, құрамында диэтилгексилфталат жоқ, латекс жоқ, поливинилхлорид жоқ. Жалпы диаметрі 63 мм, жалпы биіктігі 33 мм. 1 дана-тостаған: өткізгішті сақтауға арналған 2500 мл. өткізгішті сақтауға арналған тостаған 2500 мл жалпы диаметрі 243 ± 1.5 мм, биіктігі 81 ± 1.5 мм. өткізгішті тостаған ішінде ұстаған кезде бітірілген ішкі профиль. Сұйықтықтың жалпы сыйымдылығы 2500 мл, тегіс құрылымы. Тостаған медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған. Өнімнің биожүктемесі-100. Ыдыста ішкі өткізгіш қысқыш ұстағыш бар. Тостаған көк түсті. 1 дана - диагностикалық өткізгіш 180х0,035. Тефлонмен қапталған өткізгіш, ұзындығы 180 см, сыртқы диаметрі-0,035 ". J типті дистальды ұшы-қисық, икемді, дистальды икемді бөлігі - 3 мм.тефлонмен қапталған тот баспайтын болаттан жасалған өткізгіш. Проксимальды дәнекерлеу өзек, таспа және катушкалар бастапқы материал тегіс сериялық күмбез. Дистальды дәнекерленген қосылыс: штанганың, таспаның және катушканың бастапқы материалының тегіс сериялы күмбезге дәнекерленген қосылысы. J түзету: кернеу күші дистальды ұшына іргелес катушкаға түскенде, J кем дегенде 150 градусқа дейін ашылуы керек. 1 дана - бір реттік ине: 18 га 7 см.медициналық тот баспайтын болаттан жасалған ине бір реттік, полипропиленнен жасалған конустық Luer Castle Connector концентраторы, түсі қызғылт, 18ga 1 1/2". Иненің ұзындығы 7 см. 1 дана-21ga бір реттік ине.Инъекциялық процедуралар үшін және медициналық сұйықтықтарды сору үшін қолданылатын 21G x 1½ дюймдік 0,8 мм x 40 мм бір рет қолданылатын ине. Ине тот баспайтын болаттан жасалған және құлып ABS пластиктен жасалған қосылыс. Ине Луер немесе Луер Лок қосылымымен қолдануға жарамды. 1 дана-шприц 10 мл Луер. Көлемі 10 мл Луер шприці бір реттік, медициналық дәрежедегі полипропиленнен жасалған. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді өлшеуді және ауа көпіршіктерін анықтауды жеңілдетеді. Шприцтің цилиндрде 10 мл-ге дейін градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. 1 дана - 20 мл шприц Луер.Шприц медициналық деңгейдегі полипропиленнен жасалған. Шприц цилиндрден, поршеньден, поршеньден, ине жеңінен тұрады. Жеткілікті мөлдір цилиндр шприцтегі көлемді оңай өлшеуге және ауа көпіршіктерін анықтауға мүмкіндік береді. Шприцтің цилиндрде 20 мл-ге дейін градуирленген шкаласы бар, шкаланы оқу оңай. 1 дана - 100х100см қорғаныс жабыны.бір рет қолданылатын қорғаныс жабыны қалыңдығы 50 микрон медициналық дәрежедегі полиэтилен пленкасынан жасалған. Қаптаманың Ені 100 ± 2 см, ұзындығы 100 ± 2 см. қаптамада жиналған және созылған 2 позиция бар. Жиналған кезде тесіктің диаметрі ені 38 ± 3 см құрайды. Қаптаманың бекітілуіне және орналасуына көмек көрсету үшін резеңке жолақ бар. 1 дана –қорғаныс жабыны: R65 суреттері үшін.Қаптама қалыңдығы 50 мкм медициналық дәрежедегі полиэтиленнен жасалған. Қаптау жиналған және созылған түрінде екі позицияда болуы мүмкін. Жиналған күйде ішкі радиалды тесіктің ұзындығы 35-39 см құрайды. Тығыз күйде-ұзындығы 118±2 см. Қаптаманың бекітілуіне және орналасуына көмек көрсету үшін резеңке жолақ бар. 1 дана. - 50х60 см қалдық қап.қалдық қап 60 МКМ медициналық полиэтиленнен жасалған. Сөмкенің ұзындығы 50 см ± 1 см және ені 60 см ± 1 см. бар жабысқақ жиек ұзындығы бойынша орналасқан жабын 50 ± 1 см ені 5 см, саусақпен басу опциясы бар-саусақпен оңай алу функциясы. 50 дана-10х10 см рентгендік емес контрастты майлықтар жиынтығы. майлықтар 12 қабатты мақта дәкеден жасалған. 1 дана-қолғап: №8 ұнтақсыз. Хирургиялық латекс қолғаптары бір рет қолданылатын, ұнтақсыз, өлшемі 8. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Қолғаптар эргономикалық пішіннен жасалған, бұл жұмыс кезінде қолдың шаршауын азайтуға көмектеседі. Ұнтақтың болмауы латекс аллергиясының қаупін жояды. Тік саусақтардың дизайны және дымқыл күйде кию мүмкіндігі оларды құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Тегіс бет сонымен қатар табиғи тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. 1 дана-қолғап: ұнтақсыз №6,5. Бір рет қолданылатын, ұнтақсыз, көлемі 6,5 хирургиялық латекс қолғаптары. Табиғи резеңке латекс қолғаптары. Қолғаптар эргономикалық пішіннен жасалған, бұл жұмыс кезінде қолдың шаршауын азайтуға көмектеседі. Ұнтақтың болмауы латекс аллергиясының қаупін жояды. Тік саусақтардың дизайны және дымқыл күйде кию мүмкіндігі оларды құрғақ және дымқыл қолмен киюді жеңілдетеді. Тегіс бет сонымен қатар табиғи тактильді сезімталдықты қамтамасыз етеді. 2 дана - стандартты халатxl. Тоқылмаған материалдан жасалған стандартты хирургиялық Халат бір реттік. Стандартты халаттың тығыздығы м2 үшін кемінде 45 грамм. Төрт қабатты тоқыма емес ЅММЅ (spunbond-meltblown - meltblown-spunbond) термиялық бекітілген шексіз полипропилен жіптерінен жасалған. Өлшемдері: Қақпаның ұзындығы 22 см, алдыңғы жағы мойын сызығынан түбіне дейін 139,5 см, жалпы ені 165 см, иықтың ең биік нүктесінен түбіне дейін 148 см, жеңінің ұзындығы иықтың жоғарғы нүктесіне дейін 84 см, кеуде Ені 70 см, манжет 7 см-ден 5 см-ге дейін. Халаттың артқы жағында Velcro бекіткіші, белдік байланыстары үшін қағаз бекіткіші және екі целлюлоза қол майлықтары бар. Халат ультрадыбыстық тігіспен дәнекерленген, мақта мөлшері жоғары тоқылған материалдан тігілген жеңдегі манжет. XL өлшемі. 1 дана – операциялық өрісті өңдеуге арналған қысқыш. Антисептикалық процедураларды жүзеге асыру кезінде губканы/майлықтарды ұстау кезінде қолдануға арналған медициналық қысқыш. Ұзындығы-19 см. Жасалған полипропилен + 30% шыны талшық. Дөңгелек ұшы. 1 дана. - скальпель №11. Бір рет қолданылатын Скальпель. Скальпель тұтқасы: жасалған акрилонитрилбутадиенстирол материал, жалпы ұзындығы 140 мм. скальпель тұтқасы жақсы өңдеу мен манипуляцияны қамтамасыз ету үшін саусақ ұстағышының контурына ие болуы керек. Саусақпен ұстау жолағының бұрышы 30 градус. Пышақ: рұқсат етілген қаттылығы бар тот баспайтын болаттан жасалған, қалыңдығы 0.41 ММ. 4 дана-ЭКГ үшін электродтар.Бір реттік ЭКГ электрод қатты гипоаллергенді гельмен, сыртқы қабаты agagcl сенсоры бар полиэтилен көбікінен жасалған және тот баспайтын болаттан жасалған. Электродтар теріге тікелей жағылатын Холтер арқылы қалдық, ұзақ мерзімді жазу немесе ЭКГ әсеріне жарамды. Өлшемдері-50мм * 48мм, күшейтілген полиэфирлі диск. 12 жұп электродтармен жұмыс кезінде 2 кило литий ұсынылған. Адаптерлерді пайдаланбай, кәдімгі ЭКГ кабельдерінің стандартты 4 мм штепсельдеріне тікелей қосылуға мүмкіндік беретін сәйкес қосылымдары бар электродтар. 1 дана – манифольд жиынтығы: 3 порты бар.3 F/Rot порты бар 1 дана манифольд.MLL. Манифольд үшеуі бар медициналық поликарбонат материалынан жасалған оңай айналатын крандар. Максималды жұмыс қысымы-750 psi немесе 50 атм/бар. 1 дана – жоғары қысымды инфузиялық желі 120 см (өрілген)сызықтар: жоғары қысым-ұзындығы 120 см. тегіс беті, ластанбаған, бұралған. Ішкі диаметрі 1,8 мм, сыртқы диаметрі 3,65 мм, қабырға қалыңдығы 0,925 мм, түтік берік жоғары қысымды материалдан жасалған: полиуретан және нейлон. Нейлон түтіктің жұмсақтығын қамтамасыз ететін өрім жасайды. Түтіктің өзі 1200 Psi (83 бар) қысымымен сәтті сыналған. Түтікте фталат жоқ. Түтіктің сипаттамалары бар фталат емес пластификациялаушы қоспалар ол қан липидтерін алуға тамаша төзімділікке және эмульсиялардың жоғары майына ие. Желіде қосқыштың 2 түрі бар, сенімді Луер Лок байланысы кездейсоқ ажыратуға жол бермейді луер Лок анасы/луер Лок әкесі. 1 дана-хирургиялық сіңірілетін жіп, полигликолид, USP 1, ұзындығы 75 см, Түсі Күлгін, ине шаншу, иілген 1/2 ұзындығы 40 мм. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді. | жинақ | 110 |
| 9 | KСР003 индифлятор жинағы | 1 дана - 15-тен 32 см-ге дейінгі қосымша сызығы бар манометр түрі бойынша қысымы 30 атм аспайтын Индифлятор шприці (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша) көп жақты жоғары қысымды кранмен. Ыңғайлы мөлдір емес поликарбонатты поршень, шприцтің өзі 2 мл-ден 30 мл-ге дейін (тапсырыс берушінің өтініші бойынша), бөлу бағасы 2 мл, көзге максималды қол жетімділікте 45% бұрышпен теру, айқын визуализация үшін ашық ақ теру және қара мәтін.Манометрде тұтқаның үш түрі бар (тапсырыс берушінің өтініші бойынша) бөшке тәрізді, Т тәрізді және дөңгелек, барлық түрлерінде эргономикалық ұстағыш пен ойықтар бар, ылғалды ортада жұмыс істеу үшін жоғары қысымда сырғып кету қаупін азайтады. Манометр шприцінің колбасын қамтуда индифляция және дефляция кезінде қолдау үшін тұтқаның 2 түрі, бүйірлері бойынша және тапанша типі (Тапсырыс берушінің өтінімі бойынша) сондай-ақ бүкіл алақанның көмегімен бас бармақпен және жұмсақ түсіру үшін тұтқамен түсіру үшін көлденең триггер механизмінің 3 түрі бар; 1 дана - "клик" типті гомеостатикалық клапаны бар У-тәрізді коннектор 7,5-тен 9 ФР-ға дейін (тапсырыс берушінің өтініші бойынша) сондай-ақ өткел технологиясы бойынша рәсім кезінде қан жоғалтуды азайтуға мүмкіндік беретін 2 силикон мембранасы бар; 1 дана - өткізгіштің айналу құрылғысы. Құрылғы ABC пластиктен жасалған, корпус қолғаппен жұмыс істегенде жақсы ұстауды қамтамасыз ету үшін Гауһар нүктелермен жабылған. Ішкі металл бөлігі өткізгішті басқаруға және оны еркін басқаруға мүмкіндік беретін динамикалық құлыптау механизмі болып табылады. Өткізгіштің диаметрі 0,014"-0,025"; 1 дана - өткізгішті енгізу құралы (доғал ине). Құрал кем дегенде 95 мм тот баспайтын болаттан жасалған, медициналық поликарбонат хабы, ID 0,022 " және ODG21 бар; 1 дана - жоғары қысымды сызық. Жоғары қысымды өрілген сызық-бұл жоғары сапалы медициналық полимерлі PU материалынан және нейлоннан жасалған үш қабатты түтік, желі 1200 Psi (82 бар) дейінгі максималды қысымға төтеп бере алады. Желіде анам Луерлок пен әкем Луерлок сияқты 2 желдетілетін қақпақ бар. Сызықтың ұзындығы 100 см-ден кем емес, ішкі диаметрі 1,9 мм-ден кем емес, сыртқы диаметрі 4,78 мм-ден аспайды, қабырға қалыңдығы 1,44 мм-ден аспайды, шор бойынша материалдың қаттылығы 90А; 1 дана - 600 PSI (41.3 бар) дейін максималды қысыммен ангиография процедуралары кезінде контрастты орта инъекциясын бақылауға арналған үш жақты жоғары қысымды кран. Өнімнің тұтастығын жақсы көрсету үшін үстіңгі және астыңғы жағында тығыз мөлдір бір қаптамада. Зарарсыздандырудан кейінгі этилен оксидінің қалдығы 10ug / m аспайды. Стерилизация Әдісі: Этилен Оксиді | дана | 48 |
| 10 | Кіріспе радиалды 4-7 F | Процедура кезінде ыдыстарға қол жетімділікті және құралдарды тиімді манипуляциялауды қамтамасыз ететін кіріспе. Интродюсерде бар силиконды гемостатикалық клапан, бекіткіш, үш жақты кран, және тігіс фланеці. Гемостатикалық клапан қанның кері ағуына және ауаның аспирациясына жол бермейді.Сенімді бекіткіш кіріспе арқылы дилататордың кері жылжуын болдырмайды. Үш жақты кранды тамшылатып инфузиядан дәрі-дәрмектерді жедел шұғыл енгізуге немесе қан қысымын бақылауға дереу ауысу үшін пайдалануға болады. Бүйір тармағы ауа көпіршіктерін бейнелеу үшін мөлдір, икемді түтіктен жасалған. Кіріспе канюля конусы тамырларға қол жеткізу кезінде пункция нүктесіндегі жарақатты азайтады, осылайша пациент үшін ыңғайсыздықты азайтады. Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша ұзындығы 11 см, диаметрі 4-тен 7 F-ге дейін. Өлшем (F) тамырлы интродьюсердің жеңінде нақты көрсетілген. Жиынтық құрамы: - 1 дана кіріспе (қабық); - 1 дана дилататор; -1 дана шағын өткізгіш (ұзындығы 45 см, диаметрі 0,021" - 0,053"мм); - 1 дана. скальпель; - 1 дана шприц; - 1 дана ине (ұзындығы 3.8 см, диаметрі 20ga - 21ga немесе 0.90 мм). Термоформаланатын пленкадан және газ өткізгіш қағаздан жасалған герметикалық пакетке оралған. Зарарсыздандырудан кейінгі этилен оксидінің қалдығы 10ug / m аспайды. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 116 |
| 11 | Кіріспе серфеморальды 5-8 F бастап | Процедура кезінде ыдыстарға қол жетімділікті және құралдарды тиімді манипуляциялауды қамтамасыз ететін кіріспе. Интродюсерде бар силиконды гемостатикалық клапан, бекіткіш, үш жақты кран, және тігіс фланеці. Гемостатикалық клапан қанның кері ағуына және ауаның аспирациясына жол бермейді.Сенімді бекіткіш кіріспе арқылы дилататордың кері жылжуын болдырмайды. Үш жақты кранды тамшылатып инфузиядан дәрі-дәрмектерді жедел шұғыл енгізуге немесе қан қысымын бақылауға дереу ауысу үшін пайдалануға болады. Бүйір тармағы ауа көпіршіктерін бейнелеу үшін мөлдір, икемді түтіктен жасалған. Кіріспе канюля конусы тамырларға қол жеткізу кезінде пункция нүктесіндегі жарақатты азайтады, осылайша пациент үшін ыңғайсыздықты азайтады. Тапсырыс берушінің таңдауы бойынша ұзындығы 11 см, диаметрі 5-тен 8 F-ге дейін. Өлшем (F) тамырлы интродьюсердің жеңінде нақты көрсетілген. Жиынтық құрамы: - 1 дана кіріспе (қабық); - 1 дана дилататор; -1 дана шағын өткізгіш (ұзындығы 45 см, диаметрі 0,018" - 0,038"); - 1 дана. скальпель; - 1 дана шприц; - 1 дана ине (18Ga - 21Ga). Термоформаланатын пленкадан және газ өткізгіш қағаздан жасалған герметикалық пакетке оралған. Зарарсыздандырудан кейінгі этилен оксидінің қалдығы 10ug / m аспайды. Зарарсыздандыру әдісі: этилен оксиді | дана | 20 |

Тапсырыс берушінің өтінімдеріне сәйкес жеткізу мерзімі 2024 жылғы 31 желтоқсанға дейін. Тауарды жеткізу тапсырыс берушінің мекенжайы бойынша жүргізілуі тиіс: Ақмола облысы, Степногорск қаласы, аурухана кешені, 1 шағын аудан, № 15 ғимарат.. Тауардың бағасына тауарды қойма үй-жайына жеткізу, тасымалдау, түсіру және сақтау кіреді.

Павлова В. В. _______________________ дәрігер-сарапшы, ЖПҚ және ЖК қызметінің басшысы